## 麻醉机
2026年医疗设备政府采购清单-需求调查表-经颅磁刺激仪
序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 （万元） | 总金额（万元） | 国产/进口 | 保修年限 | 主要技术、配置要求 | 采购单位
1 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 50 | 50 | 国产 | 3年 | 1、刺激频率：0Hz～100Hz可调，调节精度最高可达0.01Hz，最大磁感应强度≥7 T； 2、刺激主机、液冷系统与MEP模块一体化集成设计，可同时支持风冷和液冷两种冷却方式。 3、刺激主机面板可实时显示刺激线圈连接状态、刺激强度、冷却循环状态、供电状态、工作状态，确保设备使用更加安全。 4、设备能同时连接两个线圈，两个线圈可以任意时间独立设置不同的刺激方案独立工作，也可以进行双拍联动成对刺激，双拍联动成对刺激时间间隔可以做到0.1毫秒以内，也可以扩展成两套独立的设备使用，整套设备是由一个电脑软件控制端控制两个主机及刺激线圈； 5、双MEP模块，采样率：≥110kHz，最小分辨率：≤0.1μv； 6、线圈手柄处具有强度调节按钮和显示屏，可单手调节强度大小，快速检测运动阈值，可实时显示强度，且线圈屏幕具有脉冲剩余次数的实时显示。 7、配置： 7.1 刺激发生器：2个 7.2 刺激线圈：2个 7.3 内置MEP模块：2个 7.4 电脑：1台 7.5 专用台车：1套 7.6 线圈支架：2个 7.7 TMS信息管理系统：1套 | 市一城东
2 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 200 | 200 | 国产 | 5年 | 1、刺激频率：0.1～100Hz，允差±2%； 2、冷却系统与刺激主机分体式设计，非一体式设计，确保电液分离，无漏液风险，同时便于后期维护； 3、温度保护系统：刺激线圈表面温度≤40℃，当线圈表面温度达到 40℃时系统将会自动停机并过热报警； 4、支持大脑靶点和头皮刺激点的互相映射，可自动计算线圈目标位置和姿态，自动刺激靶点定位，可驱动随动定位系统自动移动线圈到设定的靶点位置； 5、可导入MRI影像数据，进行分析处理。 6、配置： 6.1 磁刺激仪刺激主机3套； 6.2 磁刺激仪散热主机3套； 6.3 磁刺激仪主机控制模块2套； 6.4 运动诱发电位检查模块2套； 6.5 刺激线圈≥5个（至少包含盔式线圈1个）等。 | 市二医院
3 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 90 | 90 | 国产 | 1年 | 1. ▲《医疗器械注册证》中产品适用范围，必须明确可适用于神经科、精神科、康复科（提供医疗器械注册证复印件佐证）； 2．▲产品能够实现辅助定位功能，结构组成包括定位组件，不接受两个注册证组合产品（提供医疗器械注册证复印件佐证）； 3．最大磁感应强度： ≥6.8 Tesla（提供第三方安规检测报告）； 4．刺激频率：0-100Hz 连续可调，频率＜1Hz 时步长 0.1Hz，频率≥1Hz 时步长 1Hz； 5．磁感应强度最大变化率范围： 120kT/s-150kT/s（提供第三方安规检测报告）； 6．脉冲上升时间：30～60 μs； 7．▲脉冲宽度类型： ≥2 种（提供第三方安规检测报告）； 8．▲磁刺激主机和冷却系统集成一体化设计，非分体式堆叠设计； 9．光学定位摄像头采用第三代光学定位技术，使用可见光追踪，无需反光球，，抗干扰性强，能够在不同环境下使用，可以追踪患者不同状态（坐姿、躺姿）下的位置，患者自由度高； 10．光学定位摄像头的摄像头个数≥2； 11．光 学 定位摄像 头追踪 范 围球 形截面：（半径 x 宽度 x 高度 ） ≥ 2400x2000x1600mm； 12．光学定位摄像头可采集可见光视频图像，向用户准确显示相机看到的内容以及可见边界在哪里，并录制视频； 13．光学定位摄像头通过识别标志物上的黑白棋盘格，获取标志物在视觉传感器空间下的位姿（位姿和姿态）； 14．★MEP 双通道采样率：100KHz/通道（提供第三方安规检测报告）； 15．MEP 显示波形可调，提供不少于三种算法（提供加盖制造商公章的软件截图）； 16．▲接口类型：主机和电脑通过 USB 转 RS232(DB9)接口连接后；摄像头和电脑通过 USB 转 Type-C 接口连接；（提供第三方检测报告）； 17．▲软件具有加载MRI影像数据、生成头皮并预览、脑图谱数据处理功能，内置脑网络组图谱，支持将被试影像与脑网络组图谱结合，得到被试的个体化靶点 (提供脑网络组图谱的官方授权文件)； 18．头模数据查看方式：2X2 二维查看和 3D 立体查看（提供加盖制造商公章的软件截图）； 19．刺激靶点的类型：单靶点和矩阵靶点，支持靶点线圈切向角度和旋转角度的设置； 20．▲靶点设置的方式：头模手动设置、MNI坐标设置和脑网络组图谱分区选择（提供提供加盖制造商公章的软件截图）； 21．支持手部热点寻找和静息态阈值测量功能； 22．提供线圈注册和患者注册功能，保证定位坐标体系的一致性； 23．实时显示离目标靶点距离误差和角度误差； 24．集成一体化设计，软件集成控制经颅磁、光学定位摄像头和 MEP 模块（提供加盖制造商公章的软件截图）； 25. 配置： 25.1 磁场刺激仪主机 1 台 25.2 8字形刺激线圈 1 个（同型号伪刺激线圈1） 25.3 H型线圈 1 个（同型号伪刺激线圈1） 25.4 MEP模块 1 套 25.5 光学摄像头 1 套 25.6 摄像头推车 1 台 25.7 摄像头支臂 1 个 25.8 定位工具 1 套 25.9 导航系统管理软件 1 套 25.10 磁场刺激管理系统工作站 1 套 | 老年病医院
4 | 经颅磁刺激仪 | 5 | 11.6 | 58 | 国产 | 1年 | 1.资质要求：需具备医疗设备注册证 2.磁感应强度：≥6T（需提供第三方安规检测报告） 3.刺激频率：0-100Hz连续可调，频率＜1Hz时步长0.1Hz，≥1Hz时步长1Hz 4.爆发刺激模式（TBS）：cTBS/iTBS模式下单次1800脉冲时输出强度≥65%，支持连续工作及多模式无间隔冷却连续运行 5.冷却系统：智能液冷+风冷结合，支持8小时以上持续刺激输出 6.配置： 6.1 磁场刺激仪主机 5 台 6.2 8字形刺激线圈 5 个（同型号伪刺激线圈1） 6.3 双锥型线圈 1 个 6.4 MEP模块 1 套 6.5 磁刺激管理系统工作站 1 套 | 市七
5 | 经颅磁刺激仪 | 3 | 12 | 36 | 国产 | 1年 | 1.资质要求：需具备医疗设备注册证 2.磁感应强度：≥6T（需提供第三方安规检测报告） 3.刺激频率：0-100Hz连续可调，频率＜1Hz时步长0.1Hz，≥1Hz时步长1Hz 4.爆发刺激模式（TBS）：cTBS/iTBS模式下单次1800脉冲时输出强度≥65%，支持连续工作及多模式无间隔冷却连续运行 5.冷却系统：智能液冷+风冷结合，支持8小时以上持续刺激输出 6.配置： 6.1 磁场刺激仪主机 3 台 6.2 8字形刺激线圈 3 个（同型号伪刺激线圈1） 6.3 双锥型线圈 1 个 6.4 MEP模块 1 套 6.5 磁刺激管理系统工作站 1 套 | 市七
6 | 自动阈值检测导航经颅磁刺激仪 | 2 | 80 | 160 | 国产 | 1年 | 1.通过DICOM协议读取数据，对MRI图像后处理，重建三维模型，生成目标治疗位置及靶点 2.激光立体定位技术：采用多维度人脸识别技术，无需佩戴追踪器，自动点云扫描匹配、多点校准，替代手动操作，无误差且智能化程度高 3.内置标准头模：含建议靶点，方便治疗师快捷地找到治疗靶点，不需专业医生亦可操作。 4.重复定位功能：通过保存刺激线圈位置信息，线圈可自动移动至上次保存的位置功能 5.具备随动定位系统：治疗过程中，刺激线圈具备跟随头部运动的功能，保证治疗效果 6.选择自动刺激靶点定位，可驱动随动定位系统自动移动线圈到设定的靶点位置 7.全自动阈值测置算法，可手动调节刺激强度进行运动阈值测量，或自动运动阈值测量，分析由运动诱发模块采集到的肌电信号，确定运动阈值 8.线圈贴合预警功能：保证刺激线圈实时贴近刺激部位，刺激线圈离开刺激部位会有提示。 9.冷却系统：具备智能液冷和风冷，支持24h持续刺激输出，冷却液应无渗漏、无挥发现象。（提供第三方检验报告或注册证附件技术要求佐证） 10.运动诱发电位检查模块（双通道或以上）：运动诱发电位检查模块支持无线+有线传输功能非集成于主机内部，可用于在治疗中进行电生理安全监测。 11.设备使用年限(或使用寿命)≥10年(需提供铭牌)。 12.最大磁感应强度：≥6T, 最大磁感应强度允差±5%（提供第三方检验报告或注册证附件技术要求佐证） 13.可对医学影像进行处理，一键运算并推荐定位点，包含头部矫正功能，三维建模功能，图像配准功能，颅骨分割功能，靶区靶点推荐功能；支持影像数据自动配准患者，无需通过标记探针手工标定；支持大脑靶点和头皮刺激点的互相映射，可自动计算线圈目标位置和姿态并同步 14.支持多方案、多个靶点的序贯治疗 15.配置：（单套） 15.1 磁刺激仪刺激主机 1套 15.2 磁刺激仪散热主机 1套 15.3 刺激线圈 1套 15.4 头盔随动定位系统 1套 15.5 医学影像处理分析软件 1套 15.6 运动诱发电位检查模块 1套 15.7 MEP模块 1 套 | 市七
7 | 深部经颅磁主机及冷却系统 | 1 | 25 | 25 | 国产 | 1年 | 1.线圈适配：支持BrainsWay H1/H7线圈 2.设计特点：模块化及嵌入式交互系统设计 3.显示功能：电脑显示器+主机内置液晶屏，实时显示状态及刺激参数 4.独立操作：可脱离电脑端独立运行 5.便捷控制：面板按键快速选择预置处方，调节刺激强度、频率等参数 6.处方管理：绑定多种治疗处方，一键启动刺激 7.配置： 7.1 刺激发生器（主机）：1台 7.2 冷却系统：1套 7.3 TMS数据管理软件：1套 7.4 MEP模块：1个 | 市七
8 | 基于视觉导航的自动化经颅磁刺激系统 | 1 | 115 | 115 | 国产 | 1年 | 1.影像处理与靶点生成：支持DICOM协议读取数据，对MRI图像后处理，重建三维模型并生成治疗位置及目标点。 2.光学立体定位：采用多维度人脸识别技术，无需头部体表标记，通过自动点云扫描匹配校准，即可快速实现导航，导航位点可覆盖全脑，导航误差≦3mm； 3.内置标准头模：含建议靶点，方便治疗师快速定位，非专业医生亦可操作。 4.重复定位功能：可保存刺激线圈位置信息。 5.配置六轴高精度机械臂，可实现自动和手动定位，手动模式可进行拖拽；含碰撞检测，安全保障； 6.可实时检测患者头部与线圈位置，并可实现实时追踪，追踪时间小于0.1秒； 7.可实现病历系统等的信息交互 8.配置： 8.1 神经导航定位系统 (TMS位置医学影像处理软件) 1 套 8.2 机械臂 1 套 8.3 结构光学相机 1 套 8.4 经颅磁刺激仪主机 1套 8.5 8字型刺激线圈 1个（配同型伪刺激线圈1个） 8.6 MEP模块 1个 8.7 线圈追踪工具 1 套 | 市七
|  | 15 |  | 734